## Sheet1
31
| Standard (uS/cm) -> Temp v | 23 | 84 | 447 | 2070 | 2764 | 15000 | 80000
| 5 | 15.32 | 65 | 278 | 1230 | 1752 | 9430 | 53800 | 53.8
| 10 | 17.11 | 67 | 318 | 1418 | 1998 | 10720 | 58900 | 58.9
| 15 | 18.32 | 68 | 361 | 1613 | 2244 | 12050 | 65700 | 65.7
| 16 | 18.65 | 70 | 368 | 1652 | 2296 | 12280 | 67200 | 67.2
| 17 | 18.97 | 71 | 376 | 1689 | 2346 | 12590 | 68700 | 68.7
| 18 | 19.41 | 73 | 385 | 1723 | 2400 | 12900 | 70100 | 70.1
| 19 | 19.85 | 74 | 394 | 1777 | 2448 | 13190 | 71500 | 71.5
| 20 | 20.3 | 76 | 402 | 1830 | 2502 | 13510 | 72900 | 72.9
| 21 | 20.92 | 78 | 411 | 1870 | 2554 | 13810 | 74300 | 74.3
| 22 | 21.51 | 79 | 419 | 1920 | 2606 | 14090 | 75800 | 75.8
| 23 | 22.1 | 81 | 430 | 1970 | 2658 | 14350 | 77200 | 77.2
| 24 | 22.55 | 82 | 438 | 2020 | 2712 | 14690 | 78600 | 78.6
| 25 | 23 | 84 | 447 | 2070 | 2764 | 15000 | 80000 | 80
| 26 | 23.43 | 86 | 457 | 2110 | 2816 | 15280 | 81600 | 81.6
| 27 | 23.9 | 87 | 467 | 2150 | 2872 | 15510 | 83100 | 83.1
| 28 | 24.56 | 89 | 477 | 2200 | 2922 | 15820 | 84700 | 84.7
| 29 | 25.2 | 90 | 487 | 2250 | 2952 | 16130 | 86200 | 86.2
| 30 | 25.61 | 92 | 496 | 2290 | 3030 | 16450 | 87700 | 87.7
| 31 | 26.4 | 94 | 505 | 2340 | 3082 | 16770 | 89400 | 89.4
1000
sigma at T = 0 | sigma_0 | 13.466 | 55.854 | 254.83 | 1110.1 | 1624.1 | 8564.4 | 49002
exponential coefficient | lambda | 0.0213 | 0.0161 | 0.0225 | 0.0246 | 0.0211 | 0.0218 | 0.0196
Tsensor_C |  | 22.6 | 22.8 | 22.5 | 22.4 | 22.3 | 22.6 | 22.8
sigma_out (conductivity S/m) |  | 0.0021792 | 0.0080626 | 0.042278 | 0.19261 | 0.25999 | 1.4017 | 7.6611
sigma_out (conductivity uS/cm) |  | 21.7921 | 80.626 | 422.7778 | 1926.0863 | 2599.9282 | 14017.3252 | 76611.034
NIST sensor reading (conductivity S/m) |  | 0.0025 | 0.0082 | 0.0438 | 0.201 | 0.271 | 1.459 | 7.84
NIST sensor reading (conductivity uS/cm) |  | 25 | 82 | 438 | 2010 | 2710 | 14590 | 78400
Percent difference |  | 12.8316 | 1.6756 | 3.4754 | 4.1748 | 4.0617 | 3.9251 | 2.2818
DI water in cup: 1.00 uS/cm
pure: 1.2 uS/cm
Calibration 1 |  |  |  |  | 2070 | 2764 | 15000 | 80000
Tsensor_C |  |  |  |  | 23.3 | 23 | 22.7 | 22.7
sigma_out |  |  |  |  | 1969.2054 | 2638.6141 | 14047.9163 | 76461.0234